SUPER-DEW在线式自动露点仪

SUPER-DEW数显式超级露点湿度计

SUPER-DEW超级露点湿度计结构紧凑, 适合于台式或面板安装, 用于干燥空气、煤气或O.E.M.干燥设备及其它气体的湿度检测。

特性：

★在线测定各种气体的露点温度

★干燥气体时的保证精度为1PPM

★对湿度的响应时间为1秒钟(95%)

★室内空气中一分钟自动校准

★大型液晶数字背光式显示器

★标准的4～20MA或0～5V信号输出

★可任意调节的双报警及报警输出

★传感器到仪表之间的距离可达1千米

★ISO 9002质量控制

★量程广:  -100℃～0℃/-80℃～0℃

特性：

选型信息:

订货型号： SD-P：-100～0℃ ；   SD-G：-80～0℃

选件：

- 压力调节阀-PRV：建议用户最好在常压下使用该仪器.如果不是常压时，应采用28Bars，200Bars或400Bars的三种压力调节阀来降低压力，以免传感器受到损害.

- 过滤器-FILTER：如果被测气体不清洁，应在传感器前安置过滤器，以避免传感器

被堵塞.建议只在很必要的时候采用过滤器，以免影响响应速度。

- 齐纳隔离栅防爆单元-ZBU：虽然传感器是本安防爆的，显示仪表却不防爆。如果把传感器放到危险区，而仪表放到安全区，传感器到仪表之间的电缆放置齐纳隔离栅防爆单元，就构成一个满足Eex.ia IIC T6 防爆标准的在线露点监测系统。

技术参数

二次表：（SuperDew）

- 显示精度：1%

- 安装类型：面板安装

- 开口尺寸：135mm x 66mm x 175mm（深）

- 显示：3 1/2位带背光的数字显示

- 传感器电缆：75Ω同轴电缆，长度可达500米

- 供电：220V AC @50Hz

- 输出：4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A

- 校准：在空气中自动校准

传感器：

- 量程：

红点（R）：   -80～-20℃

紫点（P）：   -100～0℃

灰点（G）：   -80～0℃

黄点（Y）：   -60～0℃

银点（S）：   -110～-20℃

- 测量精度：    +/-3℃

- 样气压力：建议在稍为正压的环境中使用，本传感器可耐压到200Bar

- 样气流量：1-5升/分钟，建议1升/分钟

- 气路连接：1/4” 或 1/8”卡套接头

注意事项

一．在使用该仪器的过程中，请避免下列气体，否则保修失效

- 避免油污污染的气体:

避免油污污染的气体。因为油污可能损坏电抛光表面，使得测量过程减慢或直接损坏仪器。因而，测量时最好选用过滤器选件。

2．避免腐蚀性气体

避免腐蚀性气体，这里指含有氯气，氨气，HCL或SO2的气体。因为该类气体会损坏传感器。当湿度含量非常低时，可监测含有SO2的气体。

3．避免含有冷凝水的气体：

- 避免测量湿度过大的气体。因为该气体可能因已经饱和而含有冷凝水

- 避免压力过高的气体。因为结构原因，可能使得压力过高的气体在仪器内部形成冷凝水，因而，此时最好选用压力调节阀选件。

4．一旦给传感器通气后最好能够连续不间断供气：

因为传感器首次通气时，是由湿到干响应，响应时间很长。如果中间间断供气，传感器要再次由湿到干响应，这样一是影响响应时间而且容易损坏传感器。

5．注意管路连接：

首先选定合适的导气管路，只能使用不锈钢管或铜管，切忌使用塑料管或橡胶管。然后分析所测气体的污染和压力情况，看是否选用压力调节阀和过滤器。最后确认气体是排空还是放到某回路中，以免危险。

5．注意连接密封

因为我们测量的是微量水，不允许连接管路由丝毫的泄露，所以一定要注意接头之间的密封和材料。一旦发现仪器读数随流量变化，则说明密封有问题。

Super-dew包括：

二次表头          x    1  （LCD显示，4-20mA输出，继电器输出）

传感器            x    1

信号电缆          x    2米  （75O同轴电缆）

电源线            x    1根

支架框            x    1个

英文手册          x    1本

卡簧              x    2个

传感器罩           x    1  (选件，1/4“气路接口)

功能键说明

- 报警灯 位于面板正面的左右两端顶部。左边为绿灯，当示值低于（干于）设定的干报警点时，此等亮，且面板后面的干继电器输出继电器信号；右边为红灯，当示值高于（湿于）设定的湿报警点时，此等亮，且面板后面的湿继电器输出继电器信号。

- 报警点观察按钮 位于面板正面的左右两端中部。当观察当前设置的干或湿报警点时，可按住左边或右边的按钮，此时仪器的显示值即相应的已设置的干湿报警点。

- 报警点设置电位器 位于面板正面的左右两端下部。当设置干或湿报警点时，可先按住相应的报警点观察按钮不松开，此时仪器的显示值即相应的已设置的干湿报警点，然后调节该电位器使市值和予设的报警点相同。原则上，干或湿报警点可在量程范围内任意设置，但干报警点应低于湿报警点，否则报警不正常。例如，设定湿报警为-30℃时，则干报警必须低于-30℃，譬如-40℃。

- 量程调节电位器 位于面板正面下部左数第二个电位器，该电位器交给用户前已设好，如不更换传感器，最好不要私自调节。调节时，先确认传感器的下限量程（譬如为-80℃），断开传感器，观察仪器市值，如果不为-80℃，调节该电位器使读数为-80℃即可。以后更换传感器时重新调节该电位器。

- 自动校准电位器 位于面板正面下部左数第三个电位器，该电位器在每次自动校准时调节。调节时，先确认传感器的上限量程（譬如为0℃），连接传感器，将传感器暴露到空气中三分钟，调节仪器读数为0℃即可。做完后，请尽快把传感器接到气路中。

- 注意：

调节顺序：先调节量程调节电位器——再调节自动校准电位器——最后设置报警点

SUPER-DEW在线式自动露点仪

中文手册